## 淮北市人民医院核酸检测设备紧急采购项目招标文件

项目编号：HBRY—2020098YL

2020年12月17日

目  录

第一部分 投标人须知	2

第二部分 采购需求	7

第三部分 投标文件（样式）	14

第一部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

（一）本《投标人须知前附表》是对《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 淮北市人民医院 |
| 2 | 出资人 | 淮北市人民医院 |
| 3 | 项目名称 | 淮北市人民医院核酸检测设备紧急采购项目 |
| 4 | 项目编号 | HBRY—2020098YL |
| 5 | 招标形式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 包别划分 | ¨不分包 ☑分为4 个包，最高限价：710万元（第一包：150万元；第二包：165万元；第三包95万元；第四包：300万元。） |
| 7 | 付款方式 | 付款方式：验收合格后，支付合同价款的95％，余款在质量保证期期满后10个工作日内无息支付。 投标供应商提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 8 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 9 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 10 | 供货及安装期限 | 2020年12月25日前完成供货及安装调试。投标供应商也可根据自身情况报出合理的最短日期 |
| 11 | 免费质保期 | 最少1年，多于1年的期限自报。 |
| 12 | 投标保证金缴纳账号 | 详见本项目在淮北市公共资源交易中心网上发布的招标公告 |
| 13 | 答疑、澄清、变更或补充 | 投标供应商请注意：淮北市人民医院对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标供应商具有同样约束力。投标供应商应主动上网查询。淮北市人民医院承担投标供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。上述答疑、澄清、变更或补充在网站上发布。 |
| 14 | 勘察现场 | 自行勘察 □统一组织 |
| 15 | 投标文件份数及要求 | 投标文件：（每包须单独提供） 正本1份，副本5份，电子文件1份（U盘）。如时间紧急，投标人可自拟投标文件，但内容必须包括：货期、参数响应表、售后服务、付款方式内容，密封提交。 |
| 16 | 投标时间及地点 | 投标截止时间：同开标时间，详见招标公告 投标文件递交地点：同开标地点，详见招标公告 |
| 17 | 开标时间及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 履约保证金 | 合同价的5%，期限至项目验收合格后一年（无息退还）。收受方式为：转账/电汇或保函，收受人为þ采购人 |
| 20 | 投标样品 | □需要 不需要 |
| 21 | 采购人联系方式 | 详见招标公告 |
| 22 | 本地化服务 | 本项目是否要求本地化服务能力：□要求 不要求 本地化服务的能力是指具有以下条件之一： 1）在本地具有固定的办公场所及人员； 2）在本地具有固定的合作伙伴； 3）在本地注册成立的； 4）承诺中标即设立本地化服务机构。 备注：“本地”系指：淮北市 |
| 23 | 备注 | 特别提醒：供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，或提供以次充好产品的，一经发现，将报相关部门依法查处。 |

二、投标人须知

（一）投标人资格要求

1、投标人应是在中国境内依法注册的独立法人企业，投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，须符合《政府采购法》第二十二条规定的要求；

2、投标人如为制造商，须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人如为代理商或经销商，须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证（或经营备案证）；

3、投标人须针对所投设备提供有效的国家食品药品监督管理局出具的中华人民共和国医疗器械注册证或备案证（含登记表，如有）；

4、本项目不接受联合体投标。

（二）投标人提交的文件资料

1、投标人提交的文件资料包括：

（1）投标承诺书；

（2）投标报价表（价格采用人民币报价，单品种分别报价）；

（3）招标（技术参数）要求响应表，所投产品与招标要求逐项对比；

（4）投标人提供有效的企业法人营业执照、组织结构代码证、税务登记证，若投标人已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照（复印件盖章），无须再提供税务登记证书和组织机构代码证；

（5）法定代表人授权书（原件）；

（6）授权代表身份证（复印件盖章）；

（7）投标人如为制造商，提供医疗器械生产许可证；投标人如为代理商或经销商，提供医疗器械经营许可证（或经营备案证，复印件盖章）；

（8）投标人须针对所投设备提供有效的国家食品药品监督管理局出具的中华人民共和国医疗器械注册证或备案证（复印件盖章，含登记表，如有）；

（9）产品生产或销售代理（授权）证书（如有）；

（10）售后服务内容承诺、质量保证；

（11）提供符合招标公告要求的业绩证明材料（复印件要求加盖公章）；

（12）企业、产品介绍资料（企业情况、检验报告、专利证书、宣传彩页、生产企业等）（如有）。

2、投标人提交的投标文件资料要求说明：

（1）提供的复印件资料原件备查；

（2）投标文件装订成册，第一页为封面，包括投标项目名称及编号、投标公司名称、联系方式（手机电话、邮箱）等，第二页为目录，请依据文件材料的装订顺序制作目录，每页有与目录相对应的页码；

（3）投标文件正本须打印并由授权代表签字、盖章生效；副本可由正本复印制作。要求正本1份，副本5份，注明“正本”或“副本”字样，电子文件1份（U盘）。有效性正本＞电子版＞副本。投标文件要求信封密封，加盖骑缝章，并必须明确表示投标项目名称、项目编号、联系人、联系手机、邮箱等信息。所有投标文件资料不予退还；

（4）本项目采取资格后审。上述资料的审核将在开标后由评审小组负责执行，资格后审不合格的投标人，其投标被否决；

（5）如发现投标人有提供虚假材料的情况，将取消其投标资格。情节严重的，报管理部门按有关规定严肃处理。

（三）评标方法

本采购项目综合评分评审方法。

综合评分表

| 评分项目 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济上的评审（30分） | (进入复审各投标人中最低报价/该投标人的投标价)×30分 | 经济上的评审得分（满分30分） | 30 |
| 技术上的评审（50分） | 设备技术参数响应22分 | 完全满足招标文件所有参数要求的得22分，非★参数较小负偏离可以满足使用需求的得19分≤得分＜22分，较多负偏离可以满足使用需求的得10分≤得分＜19分（如果某项技术参数属于个别品牌或厂家专有，并且投标人提供了相关偏离说明，评审委员会认为可以满足用户方需求的，则不作为技术偏离扣分）。 | 22 |
|  | 高配加分3分 | 要在投标参数中有体现，对产品性能有实质性提升的才视为高配，高配项一般的得1分，较多的得2分，最多得3分 | 3 |
|  | 设备综合性能 24分 | 由评委对投标人所投设备的功能、性能、质量、运行稳定性等方面横向比较打分：优秀的21分≤得分≤24分，良好的18分≤得分＜21分，一般的15分≤得分＜18分 | 24 |
|  | 标书规范性1分 | 投标文件制作精细，资料目录页码编排规范，编写无错误得1分；投标文件制作较精细，资料目录页码编排基本规范，编写有微小错误得0.6分≤得分＜1分；投标文件制作一般，资料目录页码编排基本规范，编写有微小错误得0.5分。 | 1 |
| 资信上的评审（20分） | 售后服务及培训承诺3分 | 由评委根据投标人承诺的产品质量保证、售后服务保障体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施、最终供货服务能力、故障解决能力、服务响应时间、培训承诺情况等进行独立打分，最低要求为2小时内响应，5小时内到现场，24小时内解决问题，不能修复的，以保证用户的正常运行。分为：优秀的得3分；良好的得2分；一般的得1分。 | 3 |
|  | 所投产品相关业绩9分 | 自2019年1月1日（含）以来同品牌业绩，每一个得1分，最多得9分。 | 9 |
|  | 生产企业相关荣誉3分 | 分为优秀3分；良好2分，一般1分 | 3 |
|  | 投标人信誉保障3分 | 优秀3分；良好2分；一般1分。（如重合同、守信用；ISO认证；等） | 3 |
|  | 交货完工日期2分 | 低于5日历日的得2分，满足交货完工期限得1分，超出交货完工日期不得分。 | 2 |
| 合计得分 |  |  | 100 |

（四）质疑

1、质疑提出

潜在供应商认为采购招标文件、过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在招标投标截止之日前或中标通知公示期内，以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、质疑应提交的文件资料

潜在供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

3、质疑联系： 0561-3055156淮北市人民医疗设备与招标科

05613055222淮北市人民医院监察科

第二部分  采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、标★设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；未标★设备技术参数在能够满足采购人使用的情况下允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标委员会评审；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：如果要求提供产品相关证明材料，投标供应商须在投标文件中提供上述资料；

8、下列采购需求中：标注▲或★的产品，投标供应商在投标文件《成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效；

9、验收标准：应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。

10、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系淮北市公共资源交易中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后淮北市公共资源交易中心不再受理对招标文件条款提出的质疑。

- 技术需求

第  1 包：核酸检测提取仪（96通量）3台、全自动核酸提取工作站1套

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动核酸提取仪 | 1、样品类型：可从咽拭子、血清、组织等类型的标本中实现全自动、快速提取所需要的目标核酸； 2、样品通量：1-96 ； 3、配套试剂磁珠回收效率 ≥98% ； 4、磁棒结构：采用整体式磁棒，表面多层镀层处理，不易被样本和试剂粘附、污染； 5、避免共振：磁棒架、磁套架均采用独立模块，避免仪器振动、共振； 6、显示屏：大屏幕全彩显示，触控式操作，简单易用； 7、自我清洁：具有内置可定时紫外消毒功能； 8、污染控制：实验舱具备外排式HEPA过滤独立风路，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶； 9、自由编程：强大的程序编辑功能；灵活、高效地定义您的应用，可满足不同试剂要求。10、快速提取：操作时间短：通用模式30-50分钟/次；快提模式：小于20分钟/次，高纯度、高得率； 11、结果稳定：避免人工操作引起的差异及错误，结果温度，重复性好； 13、振荡混合：多模式多档速度可调； 14、试剂种类：磁珠法试剂 ； 15、操作界面：中文操作系统，可监控提取全过程； 16、程序管理：新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序； 18、二维码识别：可外接扫码枪，使用具有二维码试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预； 19、模块化设计：采用模块化结构，核心部件升级具有更高精度和更低故障率； 20节约耗材：有单人份预装提取试剂用于随机少量样本提取，节约试剂耗材； 21配套使用试剂：能提供1人份/板、8人份/板、16人份/板的核酸提取试剂，能满足各种标本量的提取任务，减少试剂无谓的损耗； 22、使用电源：AC110～240V 50Hz/60Hz 200VA ； 23、产品资质要求：取得国家批文。 | 3/台 |
| 2 | 全自动核酸提取工作站 | 1、功能：具备样本扫描、核酸提取、PCR体系构建的全自动核酸提取平台，具有自动化程度高，提取速度快，结果稳定，操作简便的优点； 2、结构组成：核酸提取仪由机械部分、电气部分和软件部分组成，配合试剂盒使用，实现样本中核酸的分离提取。机械部分由工作台面、载架、磁力架和洗站组成； 电气部分由移液机械臂（Air LiHa）、机械手（RoMa)、条码扫描仪、和震荡加热器（Te-shake）组成。 3、方法学：磁珠法； 4、工作电压：100~120/220~240V；50Hz/60Hz；600VA； 5、工作温度：15－32℃； 6、运行湿度：30%~80%（相对湿度）； 7、样本通量：1-96样本/批； 8、加样通道：4个加样通道，均可独立运动； 9、处理时间：96样本/60min内； 10、加样机械臂：Air LiHa气体置换移液机械臂，理论分辨率：0.1μL； 11、抓板机械臂：RoMa机械臂抓板手，270°活动方位，移动速度范围可调，移动误差＜0.1mm； 12、移液模式：气体置换式移液； 13、加样功能：液面探测，气压探测，防漏液功能，Tip头检测，气密性检测，堵塞检测，空气吸入检测，吸头吸液，打液、取枪头和弃枪头确认； 14、移液范围：0.5-1000μL； 15、移液性能：10 µL：CV<2%；100 µL CV<0.5%； 16、样本管规格：支持不同样品管和离心管，可以使用10-16mm口径采血管、各种规格（1.5/2.0ml）离心管，无需将样品转移至特定的上样规格；一个批次中可以装载不同类型的样品管； 17、兼容样本类型：全血、血浆、血清、生殖道分泌物、尿液、粪便、口腔拭子、肛拭子、脑脊液、细胞、石蜡包埋组织、呼吸道样本、痰液等；支持多种类型样本（如血清、血浆、生殖道分泌物、脑脊液、尿液）一种试剂同时提取； 18、混匀方式：涡旋振荡混匀，多模式多档可调，多种速度与时间自由组合； 19、磁场模式：永磁模式，每个样本至少有2根磁棒吸附； 20、PCR体系构建功能：具有PCR加样体系，自动加样后可直接进行下一步PCR操作，无须人工添加试剂； 21、洗脱体积要求：洗脱体积可调，产物浓度可控； 22、厂家提供试剂：可提供病毒核酸提取试剂盒、全血核酸提取试剂盒、FFPE核酸提取试剂盒、并有不同包装规格可选； 23、提取项目：DNA/RNA同时提取，支持病毒（HBV、HCV、HPV、手足口、HSV2、HCMV等）、支原体衣原体（MP、UU、CT等）、细菌（NG等）同时提取； 24、加热模块：室温~85℃，精确的控温系统，可根据不同需求，自定义裂解和洗脱温度条码扫描：激光扫描读码器，在安装样本载架过程中读码，无需额外操作； 25、空间拓展性：20个标准板位，可扩展性大； 26、吸头类型：一次性带滤芯吸头，吸头低位排脱、废液直接丢入废弃吸头存储仓。 | 1/套 |

第  2 包：实时荧光定量PCR仪（进口品牌一）2台

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光定量PCR仪（一） | 1 功能要求：用于荧光定量PCR实验，可定量检测各种疾病病原体高通量荧光定量PCR仪，进口主流品牌。 2 技术参数 2.1 热循环系统： 珀耳帖效应系统，半导体加热。 2.2 拥有精确数码温控模块: 6个独立的精确数码温控区域。 2.3 具有双模块，0.1ml模块型号和0.2ml模块型号均支持标准和快速运行模式。 2.4 光学系统：高亮度白光光源。 2.5 荧光通道数：6色激发光通道和6色检测光通道；可自由组合，最多21种不同的荧光光谱。 2.6 模块规格： 96孔0.2ml模块型号。 2.7 温度范围： 4°C–100℃。 2.8 温控模块最高升降温速率：6.5℃/秒。 2.9 温度准确性：0.25℃。 2.10 温度均一性：+-0.4℃。 2.11 高分辨熔解曲线分辨率： 小至 0.015°C，支持HRM应用。 2.12 检测器：使用超级CMOS或CCD检测器。 2.13 安装时已校准染料：FAM™, SYBR® Green I, VIC®, NED, ABY, JUN, Mustang Purple, TAMRA, Cy5, and ROX™ dyes ,试剂盒开放。 2.14 被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差。 2.15 数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差。 2.16 荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于TaqMan基因拷贝数(CNV)检测。 2.17 仪器内置互动触摸屏，具备单机运行模式：可连接或不连接电脑，直接运行程序，并储存数据结果。 2.18 检测灵敏度：能检测到人类基因组内一个拷贝数的基因；能区分5000-10000拷贝的差异；并有装机实验。 3 通过验证性能指标 3.1 动态范围：10 个对数的线性动态范围。 3.2 检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系。 3.3 运行时间：约30分钟完成qPCR反应。 3.4 精密度（分辨率）：最低可分辨1.5倍拷贝数差异， 置信度99.7% 。 3.5 SNP分析指标参数：SNP call rate：>95%。 3.6 软件云端服务器支持10GB的免费存储空间，设置向导/高级设置/快速启动。 3.7 检测转化效率：>95%；精确度：>99.7%。 3.8 支持云端服务器，可以用网络打开浏览器，使用云端服务器查看，分析，共享数据。 3.9 实现自动标准曲线建立，相对标准曲线。 3.10 仪器可以进行远程监测。 3.11 高级分析选项，每孔手动基线设定。 3.12 分析功能包括：基于标准曲线的绝对定量、相对标准曲线、基于比较Ct值的相对定量、融解曲线分析、存在/不存在、基于或非基于实时扩增的基因分型等。 3.13 投标人需要承诺中标后提供生产厂家针对此项目的授权书原件及售后服务承诺函原件，中标后投标人无法提供将取消其中标资格，并承担采购人的一切损失。 4 仪器配置与附件 4.1 实时荧光定量PCR仪主机一台。 4.2 原装电脑一台。 4.3 引物设计软件一套。 4.4操作软件一套。 | 2/台 |

第  3 包：实时荧光定量PCR仪（进口品牌二）2台

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光定量PCR仪（二） | 1、加热方式 半导体板式加热，Therma-Base专利技术消除加热的边缘效应。 2、样品通量 96孔。 3、升温速度 ≥4.4℃/s。 4、可测体积 10～100µL。 5、温控范围 37℃～95℃。 6、温度均一性±0.1℃。 7、光源 高强度氙灯。 8、激发波长 5通道（465, 498, 540, 610, 680）。 9、检测波长 6通道（510, 580, 610, 645, 670,700）。 10、光学检测 冷CCD，可同时扫描96个反应孔，无需移动光路扫描检测。 11、线性范围 1－10的10次方拷贝/mL。 12、标准PCR耗时 60分钟内完成。 13、灵敏度 0.1 nmol/L荧光素（20 µl反应容积），可检测单拷贝基因。 14、重复性 CV ≤0.15% （50 nmol/l 荧光素）；样品检测CV<0.3%(Cp值) 15、精确性 无需ROX校正，可做1000和2000拷贝的区分，置信区间99.8% 16、检测模式 荧光染料、TaqMan 水解探针、杂交探针、单探针，分子信标、 Scorpion探针。 17、应用分类 绝对定量，相对定量，阴性/阳性结果自动判定，熔解曲线法基因分型，基因扫描法基因分型，高分辨率熔解曲线法SNP分析。 18、可用染料 SYBR Green I，LightCycler® RED 610，LightCycler® RED 640，Cy5，CYAN 500，FAM，VIC，HEX等。 19、检测项目 UDF开放通道可兼容国产试剂的检测，可做实验室科研项目，兼容各种科研试剂。 20、日常维护 日常免维护，仪器自动校准。 21、进口主流品牌，软件、电脑配件齐全。 22投标人需要承诺中标后提供生产厂家针对此项目的授权书原件及售后服务承诺函原件，中标后投标人无法提供将取消其中标资格，并承担采购人的一切损失。 | 2/台 |

第  4 包：全自动核酸扩增PCR分析一体机3套

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动核酸扩增PCR分析一体机 | 1.设备属于国内、国际主流品牌，疫情期间获得国家主管部门或行业内认可,提供国内5家以上三级甲等医院使用证明。 2.自动化：具备从原始管取样→核酸提纯→基因扩增→结果分析全程自动化及核酸提取、扩增的滚动式批处理（一体机）实验系统，无需人工干预。并能根据实验类型自动配置模板、根据检测项目自动选择扩增程序。 3.标本类型：适用于血清、血浆、鼻咽拭子、痰液、尿液、脑脊液、胸腹水、分泌物、组织等标本检测。 4.样本通量：1-96；日最大检测量大于600份标本。 5.投标人应提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、维护保养说明等；提供Windows 7、Windows XP专业版系统软件以及USB2.0、Etherent等接口类型，支持HL7协议连接LIS系统。 6.提供投标设备用于新冠核酸检测实验室流程平面图（试剂准备、标本处理、核酸提取、扩增与数据处理等。安装前，提供安装条件、用水、用电条件说明。 7.仪器安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在5日内完成。 8.培训要求：安装验收后，厂家在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。包括仪器原理、使用方法和维护方法等，需要提供培训证书； 9.保修期：主机及相关配套设备保修期1年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供免费维护与保养。终身售后服务。 10.提供设备用于新冠核酸检测的试剂及所有耗材的报价。 | 3/套 |

## 投标文件（样式）

供参考，投标人也可按淮北市公共资源交易中心投标文件要求或按照自己的格式编制投标文件

淮北市人民医院XXX项目投标文件

项目编号：XXX

投 标 人：

联系电话：

联系邮箱：

年月日

目    录

投标承诺书

投标报价表

分项报价表

技术参数

资质证件

授权书

售后服务

维保方案

业绩材料

产品介绍

## 投标承诺书

淮北市人民医院

根据你院招标公告，我单位正式授权 X X X 代表我单位参加你院组织的 X X X采购项目 并全权处理本项目招投标的有关事宜。在参加该项目招投标过程中，本单位及所属员工郑重承诺：

一、将遵循诚实信用的原则，自愿参加该项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，所供产品为正规渠道产品并符合国家相关标准；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害其合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不以违法违规行为牟取中标；

七、保证中标后不转包，保证提供相关产品授权并及时供货，否则愿意承担 “不诚信名单”等处罚；

八、保证前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

九、我方将按照招标文件规定的各项要求，制定投标文件，并在招标公告要求的时限内送交投标文件；

十、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在合同约定的时间内完成本项目的施工、安装、调试，并交付你院验收、使用；

十一、我方将按要求提供投标文件，同时接受因招标文件不符合要求造成的投标被否决或废标；

十二、我方愿意提供你院可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

十三、我方完全理解你院不一定将合同授予最低报价的投标人；

十四、如有质疑投诉，按照有关规定要求提出。质疑投诉内容符合要求并附有关证明材料。

以上内容我已仔细阅读并认可，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担相应法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给你院造成损失的，依法承担相应责任。

投标单位（加盖公章）：               法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：                              年    月    日

## 投标报价表

| 序号 | 产品名称 | 产地 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计金额： 元（大写：） |  |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

到货安装期：     日历日

设备质保期：     年

维修（质保）响应到达现场时间：

故障解决时间：

联系电话：

## 分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 产地/品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 耗材和/或易损部件报价

是否有耗材（□有、□无）

耗材是否开放（□是、□否）

| 序号 | 名称 | 产地/品牌 | 规格/型号 | 平台价 | 报价 | 单价（人次） | 流水号 | 交易目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 集中/备案 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 配置清单（主要零部件、配套件）一览表

| 序号 | 名称 | 产地 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 技术参数

设备名称：                  产    地：

品    牌：                  型    号：

| 序号 | 技术参数要求 | 实际参数 | 参数响应 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

(投标单位加盖公章，可另附投标产品详细技术参数)

## 资质证件

## 授权书

## 售后服务

## 维保方案

## 业绩材料

## 公司、产品介绍